嘉兴市第一医院医疗设备院内招标公告

公告日期：2017年5月25日

一、．根据临床发展需要，我院拟对下列设备进行院内招标，欢迎合格的投标人参加投标。附表：

| 科室 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 中心实验室 | 样本库管理软件及配件 | 1 |
| 检验科 | 标本第三方检测 | 1 |
|  | 酶标比色仪 | 1 |
|  | 全自动血气检测系统 | 2 |
|  | 生物显微镜 | 4 |
| 内分泌科 | 彩色多普勒诊断系统 | 1 |
| 结核科 | 无创呼吸机 | 1 |
| ICU | 除颤仪 | 1 |
| 13A、13B | 多参数床边监护仪 | 6 |
| 急诊 | 心电监护仪 | 4 |
| 科教科 | PAD | 30 |

、

二、设备供应商资格要求:

1.具有独立法人资格的国内生产制造商或其代理商，企业法人营业执照、组织机构代码证、法人身份证、授权委托书及被授权投标人身份证的复印件。

2.有生产或销售符合国家规定的合格产品的能力。

3.参加本省政府采购活动前三年内以及在本院经营活动中没有重大违法、违纪记录。

4.符合政府采购法对供应商参加采购活动的要求。

三、报名及招标文件的获取：

1、报名：自制excel表发送至邮箱jxyysbkzbzy@163.com,表格内容依次为项目+单位+联系人+电话+邮箱地址。网上报名后需到现场确认（以现场确认签字为准）。网上报名截止时间：2017年5月31日17点

2．现场确认：现场确认需要携带三证及无行贿犯罪证明，报名后经设备科资质审核后可免费获取招标文件（或者邮箱发送）。现场确认截止时间：2017年5月31日17点（请于工作日前来确认）

3.地点：嘉兴市第一医院6号楼3楼 设备科

4．联系人：龙老师       电话：0573 82519940

四、投标文件递交及开标时间及地点：

1.开标时间：2017年6月2日下午14点；地点：行政楼5楼会议室。投标文件需在开标前10分钟带到现场。

五、报价及评标方法：

报价：一次性报价（无二次报价机会，标书价格即为最终价格）。

评标方法：综合评标法，由评标专家投票决定

六、院内招标采购监督管理部门：

嘉兴市第一医院纪委  嘉兴市第一医院监察室

联系电话：0573 82519888

技术参数（要求）

- 样本库管理软件及配件

# 应用范围

该系统是主要用于管理低温冰箱、液氮罐、切片柜或蜡块柜内存放的生物样本的相关信息、并为生物样本库的整个操作流程提供管理的一套综合专业管理系统，其中样本相关信息管理包括样品存放位置信息、样品相关数据信息、病人相关信息、样品试验数据信息、样品使用记录信息、样品警告信息、样品编码信息等。

# 总体目标

统筹管理各科室生物样品，合理收集、完善信息，并避免生物样品的丢失及错位，简化生物样品的查找，达到生物样品的标准化管理。

# 功能要求

  - 功能模块：系统包含以下14个功能模块

    - 虚拟冰箱（液氮罐）管理模块

该模块用于创建设置冰箱（液氮罐）结构，应能自由创建任何品牌冰箱（液氮罐）的任何结构，并能自由设置样品盒样式，同时可以自定义分区结构名称。在实际冰箱（液氮罐）结构进行调整时，系统也应能自由调整已经创建的冰箱（液氮罐）结构。

    - 样品及其类型管理模块

该模块应能管理多种样本类型（如血液、组织、DNA等），此模块也用于管理样品位置、样品警告信息、样品出入库信息、样品实验信息、样品冻融次数等。具有“样品领取”及相应清单功能，方便领取样品；具有样品分组功能，便于管理不同课题组的不同样品。

    - 样品源及其类型管理

该模块主要用于管理样品提供者 / 物（病人）信息，并可以能根据不同类型信息，如不同疾病、不同科室、不同课题进行样品源的类型管理，每个类型应能各自具有不同的字段。

    - 数据搜索查询模块

该模块用于搜索符合使用条件的样品或样品源等相关信息，具有自由设置多重查询条件功能，并一定具有较快的查询速度。尤其在大量样品数据搜索时，应保持较快的查询速度。应能对做过的查询条件保存，方便下次直接调用查询。

    - 数据导入导出模块

该模块应能满足外部数据的导入（如excel格式数据等），且能一次性把外部样品数据精确导入至样品盒相应孔位，无需手工定位。在系统内的数据应能导出，并且保证信息的完整性。

    - 日志及数据存档模块

该模块用于记录系统操作日志，要求能详细记录系统的每一次数据变化（如：某人在何时更改了哪一个数据，数据原始状态是什么），且这些日志应可搜索，并能永久保存，不能被删除。

对于已经领用并使用完的样品，从样品盒内删除后，样品的基本数据应能存档，便于后续调用查看。

    - 统计及报告模块

该模块用于统计库中的样品数据，能根据样品类型、样品源、样品组、警告日期、使用者、冰箱（液氮罐）等进行统计。并且，更应能根据样品的数据（如病人信息、样本体积、样本冻融次数等）进行统计，对于统计出的结果应能自由导出报告，报告内包含的数据应能自由组合设定。

    - 字段管理模块

该模块用于集中管理样品、样品源、冰柜和样品盒字段信息（如姓名、编号、抽烟史等）。所有的字段都能自由增加删除，字段类型要多样（如文本型、日期型、数字型、文件型、图片型、列表型等），不同的字段分别赋予不同的样品类型、样品源类型等。

    - 编码生成及标签打印模块

该模块应能自由设定样品的编码，根据不同的需求生成不同编码，应能兼容国际上通用的编码规则。对于生成的编码，应能打印出条码、二维码标签。

    - 用户及功能权限管理模块

该模块用于管理软件系统的每一个使用者，并对各个使用者分配不同的功能使用权限。

    - 具有数据备份还原模块。

备份方式为增补备份，无需直接操作后台数据库。

系统应能具有自动备份功能，能把数据备份至其他计算机，并且同时提供手工备份的软件功能菜单。对于备份的数据，应能非常便利的还原恢复，无需直接操作后台数据库。

    - 样本数据预录入模块

不限条目录入

该模块用于在未决定样本存储位置时，预先录入样本数据并生成样本编码，在打印出条码后，可通过扫描条码把样本入库。

    - 冻存管批量扫描定位纠错模块（需相应硬件支持）

此模块配合相应2D码扫描设备，可实现冻存管在冻存盒内的定位，也可实现冻存管在冻存盒内的错位纠正，还可实现整盒冻存管的批量出入库。

    - 系统设置及帮助模块

该模块用于管理员设置系统界面等，并且具有即时帮助文档，便于管理员实时查看。

  - 系统需采用B/S架构，客户端无需安装程序，只需通过浏览器访问即可使用

  - 系统服务端需运行于Linux系统，且以VMware或Hyper-V虚拟机方式运行

  - 需兼容主流浏览器（IE、firefox、chrome等）

  - 系统不限制冰箱数量，不限制使用计算机数量

  - 系统需内置形象化的图标，用于区分不同类型的样本，图标数量不少于300个

  - 系统可使用手机、平板电脑等设备访问

  - 多条件过滤搜索需能保存为文件夹，以便下次同样条件搜索时，一键搜索

  - 具有“文件”类型字段，可添加文档、录音、视频、图片等文件类型

  - 具有“报告模板”功能，可根据需要自由组合不同字段

  - 系统可设置网络标签打印机，方便用户使用。且至少能支持zebra及brady两个品牌的标签打印机

  - 系统需内置多种品牌的2D码批量扫描设备接口，以便于和不同2D码批量扫描设备对接

  - 有Excel功能插件，可在Excel软件内直接点击即可导入或更新数据至样本库系统

  - 软件升级可选择基于互联网的“在线升级”，同时也能提供“离线包”升级

# 软件符合标准及规范

  - FDA GLP/GMP（21 CFR Part 11, 21 CFR Part 58, 21 CFR Parts 210/211, 21 CFR Part 820），供应商可提供相应证书。

  - HIPAA

  - Section 508 Accessibility Guidelines

5. 配置清单

5.1. 样本管理系统1套

5.2. 二维码打印机1台

5.3 打印机色带1套

5.4 配套电脑1台

- 标本第三方检测

- 实验室已通过ISO15189认可，并提供证明。

- 送检项目：见附表，除白血病融合基因外，不得再转送其他实验室进行检测。

- 取单时间：常规项目：不超过2天；特殊项目：不超过5天（染色体除外）。

- 白血病融合基因：定量检测，必须提供有证试剂的证明或送浙一检测。

- 负责解决与LIS的接口问题，如有费用，则需自行承担。

- 负责办理标本运输许可证。

- *标本转运有合格的冷链运输工具，能提供冷链运输资质证明。

- 结算：每月一次，以医院检验科LIS系统数据为准。

- 标本接收：每天下午5点前，除春节国定假外，不得停止接收标本；如有紧急要求，必须及时来院接收标本。

- 如对样本容器有特殊要求，则必须免费提供。

- 本实验室对委托实验室每年进行一次现场评审，委托实验室必须提供必须的资料并进行配合。

- 报价：打包报价。

- 合同期限：2年。

附表：

| 分组ID | 收费项目ID | 收费名称 |
| --- | --- | --- |
| G007 | LIS03646 | 血皮质醇(12MN) |
| G007 | LIS08101 | 高血压四项 |
| G007 | LIS06162 | 硫酸脱氢表雄酮 |
| G007 | LIS04737 | 24小时尿醛固酮 |
| G007 | LIS06166 | 雄烯二酮 |
| G007 | LIS01543 | 血皮质醇(8AM) |
| G007 | LIS06192 | 促红细胞生成素 |
| G007 | LIS06164 | 17a羟基孕酮 |
| G007 | LIS05662 | 胃泌素 |
| G007 | LIS06684 | NPM1 |
| G007 | LIS01828 | 骨髓染色体 |
| G007 | LIS04083 | 乙肝P区耐药基因检测 |
| G007 | LIS06351 | 血红蛋白电泳 |
| G007 | LIS01851 | 儿茶酚胺 |
| G007 | LIS06981 | 转铁蛋白 |
| G007 | LIS01541 | 血铅 |
| G007 | LIS07372 | 淋巴细胞微核检测 |
| G007 | LIS06676 | FLT3/ITD |
| G007 | LIS04108 | 乙肝YMDD变异 |
| G007 | LIS06059 | 白血病融合基因(PD |
| G007 | LIS06188 | 免疫固定电泳 |
| G007 | LIS01405 | 淋巴细胞亚群 |
| G007 | LIS01748 | 人乳头瘤病毒(HPV |
| G007 | LIS01788 | 丙肝基因分型测序 |
| G007 | LIS01803 | 红细胞表型分析 |
| G007 | LIS01856 | 白血病融合基因(BC |
| G007 | LIS05658 | 乙肝病毒阿德福韦耐药 |
| G007 | LIS03759 | 胃蛋白酶原(Ⅰ+Ⅱ) |
| G007 | LIS06346 | 结核杆菌快速药敏实验 |
| G007 | LIS05667 | NT-ProBNP |
| G007 | LIS07140 | 免球G亚型1-4型 |
| G007 | LIS06686 | C-kit(8,17 |
| G007 | LIS03545 | 血浆肾素(立位)(高 |
| G007 | LIS05529 | 血浆肾素(卧位)(高 |
| G007 | LIS01564 | 乙肝YMDD变异 |
| G007 | LIS01401 | B细胞活化分析 |
| G007 | LIS01529 | 丙肝RNA |
| G007 | LIS01772 | 地高辛 |
| G007 | LIS06730 | FISH(AML组套 |
| G007 | LIS06680 | FLT3/TKD |
| G007 | LIS02940 | 融合基因(JAK2) |
| G007 | LIS01778 | 丙戊酸钠 |
| G007 | LIS04110 | 丙肝RNA |
| G007 | LIS07147 | 丙型肝炎RNA荧光定 |
| G007 | LIS04718 | T细胞计数(HIV专 |
| G007 | LIS06965 | EBV-DNA |
| G007 | LIS01867 | 抗血小板抗体 |
| G007 | LIS01559 | 24小时尿皮质醇 |
| G007 | LIS05356 | 尿皮质醇 |
| G007 | LIS05610 | 24小时尿皮质醇(第 |
| G007 | LIS05763 | 高灵敏度乙肝DNA |
| G007 | LIS05615 | 24小时尿皮质醇(第 |
| G007 | LIS05616 | 24小时尿皮质醇(第 |
| G007 | LIS06292 | 免疫球蛋白G1-4 |
| G007 | LIS04725 | FK-506 |
| G007 | LIS06158 | 24小时尿17-羟皮 |
| G007 | LIS06160 | 24小时尿17-酮类 |
| G007 | LIS06743 | EB病毒抗体IgA测 |
| G007 | LIS02693 | 促肾上腺皮质激素(8 |
| G007 | LIS06154 | G实验 |
| G007 | LIS05353 | 降钙素测定 |
| G007 | LIS01561 | 醛固酮(立位) |
| G007 | LIS05526 | 醛固酮(卧位) |
| G007 | LIS03182 | 促肾上腺皮质激素(4 |
| G007 | LIS05617 | 24小时尿皮质醇(第 |
| G007 | LIS05613 | 24小时尿皮质醇(第 |
| G007 | LIS01773 | 卡马西平 |
| G007 | LIS01857 | 白血病融合基因(AM |
| G007 | LIS01562 | 尿醛固酮 |
| G007 | LIS03179 | 血皮质醇(4PM) |
| G007 | LIS01566 | 类胰岛素样生长因子 |
| G007 | LIS05618 | 24小时尿皮质醇(第 |
| G007 | LIS01774 | 苯妥英钠 |
| G007 | LIS01858 | 白血病融合基因(PM |
| G007 | LIS01568 | 乙肝P区耐药基因检测 |
| G007 | LIS01775 | 环孢霉素 |
| G007 | LIS01776 | 氨茶碱 |
| G007 | LIS02864 | 染色体检查(全血) |

- 酶标比色仪

- LED光源灯，终身免费更换。

- 测量范围：0.000-4.000。

- 分辨率：0.001OD。

- 重复性：<0.2%。

- 波长：400-700nm，滤光片标配：405、450、492、620nm。

- 功能：可测定96孔板。

- 报价包含检测需要的软件费。

- 可与LIS连接，并承担LIS连接费。

- 保修不少于2年。

- 维修响应：24小时以内。

- 全自动血气检测系统

- 货物名称：全自动血气检测系统；

- 数量： 2套

- 检测项目：见下表，除碳酸氢盐外均需实测，其他项目可关闭

- 方法学：电极法

- 所有电极免保养

- 条形码可扫描输入

  - 承担LIS接口费（约6000元/台）

- 服务：24小时维修服务， 报修后： 2小时以内必须到达现场维修。如24小时内无法修好，需提供备用机。

- 定标间隔：总间隔时间可达到24小时。

- 标本用量：微量

- 检测速度：<100秒/测试

- 报价方式：以每一个测试人份进行报价，报价内包含（试剂、电极、校准品、仪器保养、维修费等），无任何额外需要医院自行购买的检测试剂。

- 结算方式：试剂常规采购、入库，每年12.31对试剂进行盘库后根据LIS检测数量（含质控）进行测算。

13.附表

嘉兴第一医院血气检测项目及收费标准

| 序号 | 项目名称 | 收费价格（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 还原型血红蛋白溶解度 | 4 |
| 2 | 血一氧化碳血红蛋白 | 25 |
| 3 | 高铁血红蛋白 | 2 |
| 4 | tHB | 1 |
| 5 | 血气分析 | 18 |
| 6 | 碳酸氢盐 | 12 |
| 7 | 全血乳酸 | 18 |
| 8 | HCT | 1 |
| 合计 |  | 81 |

- 生物显微镜

- 双目显微镜

- 目镜：视场数 F.N.20；防霉处理

- 物镜：4倍；10倍；40倍；100倍，消色差相差物镜

- 光源：内置投射照明系统，LED光源

- 彩色多普勒诊断系统

- 主机内置操作系统，液晶屏实时显示血流波形，全彩色多普勒频谱分析，显示：ABI指数，S：收缩期血流速度；MN：平均血流速度；MAX：峰值血流速度；D：舒张期血流度； PI（搏动指数），RI（阻力指数）；S/D比；HR心率等。

- 支持病人信息录入，语音信息记录，支持病人数据管理和存储。

- 主机连续记录双向彩色多普勒波形，正、反向血流分别显示，或者叠加显示。

- 主机系统便携式设计，可携带出诊；也可结合专业的血管分析软件组成血管检查工作站。

- 内置主机储存器，可记录：≥100例病人全身血管彩色多普勒频谱记录。

- USB数据接口，用于主机与电脑之间的数据传输。

- 检查报告可通过与主机兼容的打印机直接打印，也可下载到电脑上打印。

- 主机使用电池或电源适配器供电，电池工作时间：多普勒检查时间大于2小时。

- 主机配高敏感8MHz多普勒探头一个，可选配4MHz探头或术中探头。

- ABI足趾袖套一组。

- 无创呼吸机

8,具备原装可拆卸式后备电池（工作时间≥5小时），机器工作时可在主机上显示电池信息；同时电池上具备剩余电量显示窗口，可直视剩余电量，增加后备电池工作模式使用安全

1．提供医疗器械注册证

2.通气模式要求:

自主呼吸模式S；时间控制模式T；自主呼吸与时间控制自动切换模式 S/T；持续气道正压通气CPAP；压力控制模式PC；AVAPS-AE平均容量保证压力支持-全自动EPAP调节模式;可在主机界面上显示以上模式并进行模式设置：

平均容量保证压力支持功能AVAPS，AVAPS变化速率范围可调：0.5-5cmH2O/分钟

呼气压力释放功能Bi-Flex

3. IPAP 最小值： EPAP至IPAP最大值

IPAP 最大值： IPAP 最小至40cmH2O

目标潮气量:  200ml 至 1500ml

报警:      低潮气量（可以禁用）

IPAP吸气压力:  4-40 cmH2O；

EPAP呼气压力:  4-25 cmH2O

CPAP持续气道正压：4-20 cmH2O

4.呼吸频率:  0-40次/分(PC/ST模式)

4-40次/分（T模式）

5.吸气时间:  0.5-3.0秒

6.吸气压力上升时间0.1-0.6秒可调

7.具备压力延迟上升功能0-45分可调

9.吸气触发与呼气切换方式为全自动跟踪调节，非手动设置；具备三种触发/切换机制Auto-Trak；Auto-Trak sensitive；流量触发；并具备非金属材质低惯性小型高速鼓风机，提高人机同步性

10.配备一体化加温防水倒灌湿化器

11.压力监测：机器内置测压

12.  监测参数要求：

18. 配件：外置电池包，移动支架

吸气相高压, 呼气末低压, 持续气道正压，呼吸频率, 呼出潮气量, 呼出分钟通气量, 漏气量 ,吸呼比

13.报警功能要求:

窒息时间报警可调

低分钟通气量报警可调

低呼气潮气量报警可调

呼吸频率高报警可调

病人管路脱落报警可调

系统故障报警:内部故障

14. 彩色液晶屏幕，中文操作菜单，使用简便，一页屏幕完成所需参数调节，二页菜单见底

具备一键待机功能

15. 电源要求:交流:100-240伏,50/60赫兹,最大1.2安培

16. 尺寸：21.6cmx19cmx11.5cm

17. 便于携带，主机重量≤2.1kg(含电源)

- 除颤仪

| 一 | 主要用途：适用范围：用于对有生命危险的婴幼儿、儿童、成人心脏病人进行心脏除颤急救及起搏，同时可对患者的体征参数进行监护 |
| --- | --- |
| 二 | 功能要求： |
| 2.1 | ≥6.5英寸TFT彩色液晶屏幕 |
| 2.2 | 可重复充电的锂离子电池, 电池上可显示电量 |
| 三 | 详细技术性能指标： |
| 3.1 | 低能量智能双向波除颤技术，最高能量200焦耳（1-200焦耳），能减少病人的心肌损伤（能根据不同病人的胸阻抗自动调节经胸电流的大小） |
| 3.2 | 储存功能：可存储和记录除颤信息 |
| 3.3 | 充电至最高能量≤5秒 |
| 3.4 | 记录：可打印摘要报告和维护报告，可对摘要报告进行储存回放 |
| 3.5 | 具有3导联心电监护 |
| 3.6 | 可进行50次200焦耳充放电 |
| *3.7 | 具有开关机每小时、每天、每周自检功能，待机状态就绪指示器 |
| 3.8 | 整合手动与自动（AED）除颤功能于一体，具有中文语音提示 |
| 3.9 | 除颤能量1-10J、15J、20J、30J、50J、70J、100J、120J、150J、170J、200J焦耳选，推荐150焦耳 |
| *3.10 | 自动检测和手动检测 |
| 3.11 | 分辨率：640×480像素（VGA）,每种颜色有 32 个亮度级别 |
| 四 | 配置要求及必备附件： |
| 4.1 | 主机: 1套 |
| 4.2 | 提供设备详细的配置清单 |
| 4.3 | 提供相关配套消耗品及零配件价格清单 |
| 4.4 | 提供用户操作手册和维修手册 |
| *4.5 | 必须提供医疗器械注册证和产品注册登记表 |

- 多参数床边监护仪

监护仪外形结构：

- 一体式监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者

- >8寸彩色LED显示，彩色高分辨率达800*600，8通道波形显示

- 360度报警灯，保证任何方向都可观察到报警信息

- 主机带电池和记录仪重量<3 kg.

监测参数：

- 标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温

- 心电和呼吸采用全球领先ASIC芯片技术，功耗更低，稳定性更高

- 具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护

- 具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测

- 可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况

- 采用专利的抗干扰和弱灌注血氧技术

- NIBP可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性

可升级参数

- 支持中/英文字符输入

- 具有三级声光报警，参数报警级别可调

- 具备报警集中设置功能

- 具备Nurse Call报警功能

- 具备120小时趋势图表、100个报警事件、100个心律失常、1000组NIBP测量的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾.

- 可配置高容量锂电池，工作时间>=4小时

- 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰

- 心电监护仪

含心电、脉搏、呼吸、氧饱和度等

十一、PAD

产品类型：安卓平板

操作系统：Android5.1以上

存储容量：16GB

核心数量：四核以上

CPU处理器速度：2.0GHZ以上

系统内存：3GB

扩展支持：Micro SD

可扩展容量：128GB

屏幕尺寸：10.1英寸

分辨率：1920*1200

比例：16:10

屏幕类型：IPS

屏幕描述：电容屏

指取设备：触摸

WIFI功能：支持

蓝牙功能：支持

通讯网络：支持LTE4G

摄像头：后置1300万摄像头，前置500万摄像头

手写笔：要求自带原厂主动式电容笔

GPS导航：内置GPS芯片

Flash播放：支持

方向感应器：有

重力感应：有

光线感应：有

麦克风：有

扬声器：有