招  标  文  件

招标编号：JXDYYY-SBK-20171205

招标设备：常规医疗设备

嘉兴市第一医院

2017年12月

- 招标通知

根据临床发展需要，我院拟对下列设备（耗材）进行院内招标，欢迎合格的投标人参加投标。附表：

| 设备名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 头灯 | 2 |
| 光诊断治疗仪 | 1 |
| 多通道输注系统 | 2 |
| 动静脉足泵 | 1 |
| 营养泵 | 5 |
| 便携式睡眠监测 | 1 |
| 呼吸湿化治疗仪 | 1 |
| 生物显微镜（带摄影） | 1 |
| 手术器械台 | 5 |
| 显微镜（带照相功能） | 1 |

第二章   招标设备（耗材）技术参数（要求）及数量

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 头灯 | 2 |
| 2 | 光诊断治疗仪 | 1 |
| 3 | 多通道输注系统 | 2 |
| 4 | 动静脉足泵 | 1 |
| 5 | 营养泵 | 5 |
| 6 | 便携式睡眠监测 | 1 |
| 7 | 呼吸湿化治疗仪 | 1 |
| 8 | 生物显微镜（带摄影） | 1 |
| 9 | 手术器械台 | 5 |
| 10 | 显微镜（带照相功能） | 1 |

- 头灯

- 头戴式，有头箍、LED灯、可充电电池。

- LED灯可调方向。

- 使用寿命10000小时以上，充电后可连续工作4小时以上。

- 色温5000k-10000k，照度：400mm工作距离物体表面最大照度超过30000lux。

- 光斑：400mm工作距离聚光直径在40-250mm左右。

2.光诊断治疗仪

- 1、微处理器独立式控制的双模块化结构的设备，能同时对手、足等部位进行辅助治疗；采用模块设计以及独特的可旋转（单模块旋转角度大于或等于180度）照射组件，适用于多种治疗方案；

2、单模块内置4支36W UVB原装飞利浦灯管；

- 3、具有特制透紫外线亚克力玻璃罩，方便患者直接治疗；避免直接接触；

4、微电子处理器，按照输入剂量准确完成治疗；设定照射完成后，灯管自动关闭。同时微电子处理器设有安全开关和剂量输入限制，保证治疗安全；

5、外形尺寸：L×B×H，mm：650×620×1300；

6、输入功率：≤1400VA；

7、辐射频谱：输出波长311～313nm，峰值波长311nm；

8、单模块辐照面积：L×B，mm：240×350；

9、配备一台皮肤检查灯（伍徳灯）；

10、配备一台家用紫外线光疗梳治疗仪；

11、配备一台便携式紫外线光疗设备，辐照器可与机器座脱离，用户可手持灯具方便照射任何部位（2支PL-S型 紫外线荧光灯管＋内置定时器）。

3.多通道输注系统

- 智能输注系统包含：多通道输注工作站（输注控制装置、组合装置）、智能注射泵6个、便携式提手6个；提供2套组合装置，可拆分使用；模块化插装结构设计，泵与泵之间可以方便组合成多道泵。

- 输注系统可任意组合智能注射泵与智能输液泵的数量，支持12通道以上，模块化设计，即插即用，可热插拔。智能输注系统可升级实现任意输注泵之间的级联功能，真正实现无缝、连续输注。

- 注系统采用内置集成化电源、数据管理；只需一根电源线和数据线便可对输注工作站中所有泵进行供电和数据传输。

- 患者检查或转运时，输注系统内的泵可任意取出，取出的多个泵无需任何附件即可固定组合并与可拆卸提手整合，即拎即走。

- 支持符合标准的所有一次性使用注射器，支持规格为10ml、20ml、30ml、50（60）ml所有符合标准的注射器。 注射最小增量：0.1ml/h；机械精度：±1%，包括注射器的精度：±2%。多种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式等。

- 内置无线网络模块，可实现与输注中央站（未来升级）连接；提供连网功能，能与ICU监护系统（麦迪斯顿）相连，输注数据可采集。

- LCD彩色触摸屏操作，方便快捷的人机交互界面。中英文操作界面可自由切换选择，界面简单清晰。人性化设计，操作简单，性能稳定。可输入科室、房号、床号、住院号信息等病人资料。

- 有报警提示注射将完成（残留量）、注射器推空、注射完成、注射阻塞、电池电量低、电池电量严重短缺、无电池、无外部电源、注射器无法识别、推头安装不正确、注射泵自检和运行过程故障自动诊断报警、遗忘操作。；

- 可以选择3档阻塞级别，并且可以动态显示管路的压力状态

- 提供可使用的3种类型的电源：交流电源、直流电源和内置锂电池。内置锂电池在中速（5ml/h）状态下，工作时间不小于6个小时。具有续航能力，外出检查或停电时能继续使用。

- 整机重量不大于1.3Kg（含电池），方便携带转运。体积小巧、重量轻、功耗小，省电，噪音低，使用安全。

- 可根据药物级别设置不同的屏幕背景色，如红、黄、蓝、绿等；

- 产品保修期≥1年，终身维修；零配件保证八年以上的供应。

4. 动静脉足泵

- 压力设置范围：应大于等于60mmHg且小于等于200mmHg（8.0Kpa—26.7Kpa），出口处实际压力值与设定值的偏差不大于15mmHg（2.0Kpa），调节步长大于等于10mmHg，简化操作步骤。

- 持续脉冲时间：分为1秒，3秒两档可调，其误差为±0.4秒，调节步长2秒，开机默认为3s。

- 具开机自检功能，自检完毕应显示病患的治疗时间和控制器已经使用时间总和

- 脉冲间隔时间：具有适应手部静脉灌注速度的12秒间隔及适应足部静脉灌注速度的20秒间隔两档，简洁明了易于操作。

- 预置3种治疗方案以分别针对不同病患需要进行简便操作：

- 开机默认设置：130mmHg脉冲压力，脉冲持续时间3s，脉冲间隔时间20s。有效减轻水肿，预防深静脉血栓促进循环

- 预置二：130mmHg脉冲压力，脉冲持续时间1s，脉冲间隔时间20s。用于打石膏的肢体或者肢体敏感性很高的病患。

- 预置三：80mmHg脉冲压力，脉冲持续时间1s，脉冲间隔时间20s。用于肢体过于敏感或在选择更高压力前的适应性治疗。

- 亦可由医生根据临床实际及病患个人情况进行个性化设置。

- 高速脉冲迸射模式，在0.2秒之内可快速达到设定的脉冲压力值，技术指标写入医疗器械注册表中，得到国家食药监局检测认可。

- 可设定时0~240分钟，亦可无限时长时间使用。

- 脉冲压力应表现为进行性向设定值靠近，最后达到设定压力值时，显示屏应出现（√）符号提示设备工作正常，以便医护者对脉冲（手）足垫包裹的松紧度及时做出调整判断，保证治疗效果。

- 具有故障自检，代码提醒功能：应有低压报警和高压报警两种模式

- 脉冲气垫包括脉冲足垫、脉冲石膏足垫、脉冲手垫。

- 脉冲气囊最大耐受压力为60Kpa，足垫、手垫具备独立医疗器械注册证

- 设备外观小巧精致，可直接挂在病床挡板及护栏上进行操作治疗

- 整机工作噪声应不大于60dB（A）

5. 营养泵

- 中文语言操作系统。屏幕清晰，输液同时显示所有参数信息，方便及时监控输液状态。

- 精确至滴的输送速度，保证营养液治疗效果。

- 微机自动校正补偿程序，输送速度误差小于5%。

- 自动预灌注功能快速充盈管路，减少护士操作步骤。

- 手动预灌注进一步调整营养液充盈位置，避免气体进入患者消化道。

- 独特的加温器配置，输送恒温营养液，患者耐受性好。蝶状小巧设计，开启角度适当，用户不会接触到加热区。双重机制限制加热温度过高，确保患者安全。即插即用，快速加热营养液至体温并保持恒温。

- 模拟胃肠蠕动，低压喂养模式，不会对病人造成损伤。

- 多种提示预警功能，智能监控营养泵状态。

- 定时提示；转子错误报警；任务完成提示；空管或堵管报警；暂停超时提示；加温器故障报警；电池电量不足提示。

- 二十四小时输注历史记录，提供每小时输注参数与总量。

6.便携式睡眠监测

- 监测参数：

7导联（口鼻气流、鼾声、胸式呼吸、腹式呼吸、血氧、脉率、体位）

- 2AA电池供电，持续记录时间：不低于24小时；

- * 主机内置存储器，可同时保存10个以上患者的数据，防止数据意外丢失和损坏；

- * 胸腹运动传感器采用国际最先进的全相位呼吸电感体积描记技术，灵敏度高，抗干扰能力强，信号采集稳定；

- 内置体位传感器，连接简单且监测信号精确；

- 可用于自动压力滴定时的睡眠监测和疗效评估；

- 全中文软件界面和导联标识，主机体积小巧，操作简便；

- 伪差事件自动标记，自动分析数据准确率高达95%以上；

- 提供详细的不同格式的总结报告、呼吸事件以及血氧总结报告等;

- 轻松接入互联网平台，实现数据资源共享。

7. 呼吸湿化治疗仪

- ※温度设置范围31℃-37℃，七档可调。

- 具备空氧混合功能，氧浓度控制范围：21%-100%，1%的调节精度。

- 自动氧浓度控制系统，无需手动调节，可随流量变化自动调节氧浓度。

- 内置氧浓度实时监测系统，显示监测值，而非设定值，且无需加载氧电池等耗材。

- ※内置动力控制系统，自动控制流速。流量调节范围：2L-70L。

- ※趋势回顾功能，可回顾1天、三天以及7天的历史治疗波形图。包括温湿度、氧       浓度和流量波形。

- 具备低流量模式，且在低流量模式下具备温度保护和流量保护功能。

- ※采用安全气道设计，患者气流不经过机器内部，防止交叉感染，无需对机器内部进行消毒。

- 自动变频温控管路，具备温度和流量监测功能，可根据环境温度变化自动调节管路加温温度。

- 4.3英寸彩屏，可同时监测温度、氧浓度、流量等治疗参数。

- 采用自动加水水盒，可自动保证水盒内水位。

- 机器保养自动提醒功能。

- 可预设单次治疗时间，到时自动提醒。

- 提供鼻塞（大中小号）、气管切开接口、面罩、儿童鼻塞（大中小号）四种患者连接界面。

- 提供一体式移动台车和吊臂。

- 采用可拆卸式海绵过滤架，方便更换过滤海绵，有效防止过滤海绵脱落。

- 报警提示功能： 管道报警、氧压报警、堵塞报警、水位报警、温度报警、掉电报警、环境温度过低提示、氧浓度未达预值提示、流量未达预值提示、达到预设时间提示。

8. 生物显微镜（带摄影）

1.光学显微镜套件可连单反相机

参数：

观察头：三目,视场数20,镜筒倾角为30度,瞳间距48-75mm，

聚光镜：阿贝聚光镜,内置日光滤色片,数值孔径1.25(浸油时),内装式孔径光阑

照明系统： 内置透射光柯勒照明,6V30W 卤素灯;100-120V/220-240Vg0.85/0.45A

50/60Hz

光学系统：UIS光学系统(无限远校正系统)

载物台：尺寸为188×134mm,活动范围为X轴向76×Y轴向50mm,双片标本夹,标配橡

胶帽

2、单反相机套装可连显微镜

参数：

传感器类型：CMOS

传感器尺寸：APS画幅（22.3*14.9mm）

镜头：EF-S18-135mm f/3.5-5.6ISSTM，实际焦距：f=18-135mm

有效像素：1800万以上

图像处理器：DIGIC5

最高分辨率： 5184×3456

3、单反相机接口U-TV1X

9. 手术器械台

（20001）1120*580*900

（20002）900*540*850

（20003）680*510*800

10、显微镜（带照相功能）

双目观察筒，广角视场，倾角0~25度

光源：内置透射光柯勒照明器，12V100W卤素灯泡，光强预置按钮，光强LED指示器

载物台：陶瓷表面同轴承载物台，带有左手或右手地位驱动装置，带有粗调限位器，有旋转装置和扭力矩调节装置，微调旋钮高度灵敏，最小微调距离1微米，有可交换的6孔转换器

可连接照相机功能

第三章    商务条款

- 保质期

  - 设备验收合格后1年，终身维修。

  - 保质期内故障率不得超过14天，如达不到要求，每超过一天，质保期相应延长10天。保质期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修，严重故障免费更换。

  - 投标商在投标文件中说明在保质期内提供的服务计划。

- 付款方式

  - 付款方式：安装调试验收合格后三月内付款90%，余款壹年后付清。

- 售后服务

  - 在设备整个使用期内，卖方应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后应立即作出回应，并在24小时内派员到达买方现场实施维修。零配件在该设备停产后仍需保证八年的供应。维修过程中所需零配件卖方在接到通知后最长不超过7天必须送达买方。

*4. 随机资料：

4.1提供中文版使用操作手册2份，维修手册1份

*5. 培训

  - 卖方应对用户的维修人员提供培训，使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修，并向培训人员提供维修图纸及维修手册、维修密码。

  - 卖方应对用户的操作人员进行操作培训

  - 上述二种培训的培训方式、地点、时间、人次及费用（包含在投标总价中）投标商应在投标文件中详细说明。

6．安装调试

6.1 安装地点：嘉兴市第一医院

6.2 安装完成时间：接到用户通知后1周内完成安装和调试，如在规定的时间内由于卖方的原因不能完成安装和调试，投标方应承担由此给用户造成的损失

  - 安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

  - 安装过程中发生的费用由卖方负责。

  - 投标商应在投标文件中提供其安装调试过程中医院需配合的内容。

- 验收

  - 供货方应提供设备的有效检验文件，经买方认可后，与设备性能指标、合同内容一起作为设备验收标准。买方对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，卖方必须更换相关零部件。并且赔偿由此给用户造成的损失。

  - 验收费用由产品投标商负担

- 交货

  - 交货期：提供最短交货期（在投标文件中明确最早交货的时间）

  - 交货地点：嘉兴市第一医院

- 备注

9.1 如有冲突，以招标参数（要求）为准